Способы измерения сопротивлений тензорезисторов
в замкнутых мостах Уитстона.

Приборы и системы управления, 1978, №10, c.37.
Инженеры М.А. Парфенов, А.А. Цывин.

Рост требований к точности и надежности современных электронных систем и датчиков явился причиной разработок и внедрения прецизионных монолитных резистивных элементов.
Анализ развития тензорезистивных датчиков показал, что направление, основанное на использовании монолитных мостовых тензорезисторов (ММТ), в которых тензорезисторы (ТР), соединения между ними и контактные площадки выполнены за единый технологический цикл является одним из перспективных [1-3]. Начиная с 1970г., в НИКИМПе (Москва) проводятся работы в данном направлении. К настоящему времени разработано несколько конструкций фольговых и полупроводниковых ММТ; конфигурация последних показана на рис.1.

При создании и применении ММТ разработчики встретились с трудностями конструктивного и испытательного характера. Так, например, одной из основных является проблема измерения сопротивления плеч ММТ. Очевидно, что для прямого измерения этих параметров обычные приборы принципиально не пригодны. Поэтому были разработаны новые способы и проведена их оценка по сравнению с уже известными. Анализу этих способов [3] посвящена настоящая статья.

В одном из известных способов для измерения сопротивлений в замкнутых цепях используется усилитель постоянного тока (УПТ) (рис.2). Измеряемое сопротивление Rx включается в цепь отрицательной обратной связи УПТ, а на вход через известное калиброванное сопротивление Rk подается постоянное напряжение E0. Заземление одной из точек цепи исключает влияние остальных сопротивлений на измерения. При этом одна из цепей оказывается включено параллельно входу, а другая — параллельно выходу УПТ.

Величина искомого сопротивления определяется выражением: R_x approx U_вых over E_0 R_k .
Так как в данном методе точность измерения зависит от величины дрейфа по току Iдр и напряжения Eдр, коэффициента усиления A0, входного Rвх и выходного Rвых сопротивлений, то точное значение Rx можно получить из выражения коэффициента передачи [4]:
K=U_вых over E_0 =left [ E_др over E_0 1 over %beta -{I_др R_x}over{E_0}- R_x over R_k right ] {%beta A_0} over{1+%beta A_0}	(1)

Где %beta=1 over {1+ R_x over R_k + R_x over R_ вх + R_вых over R_k +R_вых over R_вх }

Большинство величин, входящих в выражение (1), в момент измерения неизвестно и изменяет свои значения в процессе измерений, что обуславливает значительную величину случайной составляющей погрешности. В тоже время погрешность измерения уменьшается с увеличением A0, Rвх и уменьшением Rвых. Но так как в данном случае Rвх служит одно из плеч ММТ, близкое по величине к Rx и, как правило, по величине более низкоомное, чем другие цепи, то погрешность преобразования перестает зависеть от параметров УПТ и превращается в методическую погрешность [4].
Для данного метода величина основной погрешности измерения Rx может быть определена из выражения %gamma=1+%beta+{%beta^2 A_0} over {%beta A_0 (1+%beta A_0)}
Таким образом, реальная величина систематической погрешности измерения Rx с номиналами 100-400 Ом и использованием УПТ с параметрами: A0=10000; Rвх=105 Ом; Rвых=0,05 Ом; Eдр=20мкВ0/C; Iдр=10-10 A/0C составит 1-2%, а случайной — не менее 0,5%.

Более точно значение номинала резисторов ММТ можно получить другим методом. Для этого достаточно измерить обобщенные параметры R25, R45, R36 и R78 четырех двухполюсников (рис.3), сформированных на основе исходной ММТ.

Схема рис.3а образована объединением точек 1 и 3 в точку 5, рис. 3б — точек 2 и 4 в 6,
рис. 3В — 1 и 2 в 7 и 3,4 в 8. В этом случае справедлива следующая система уравнений для проводимостей:
alignl left lbrace stack {Y_25=Y_1+Y_2 # Y_45=Y_3+Y_4 # Y_36=Y_2+Y_3 # Y_78=Y_2+Y_4 } right none	(2)

Решая систему уравнений (2), можно найти значения сопротивлений отдельных резисторов:
        alignl left none stack { R_1=2 over {2 over R_25 +1 over R_45 - 1 over R_36 -1 over R_78} # R_2=2 over {2 over R_36 +1 over R_78 - 1 over R_45} # R_3=2 over {2 over R_36 +1 over R_45 - 1 over R_78} # R_4=2 over {2 over R_45 +1 over R_78 - 1 over R_36} } right none

Погрешность данного метода можно найти из выражения [5]
%gamma_R=sqrt{%gamma_R25^2+%gamma_R45^2+%gamma_R36^2+%gamma_R78^2}

и в основном определить погрешностью измерения сопротивлений, которая в реальных условиях не может быть лучше 0,005%. Следовательно, реальная величина погрешности будет не менее 0,01%. Данный способ требует громоздких вычислений, но может быть автоматизирован с применением специализированной ЭВМ.

Лучшие результаты дает схема измерения, основанная на точном задании равных потенциалов в двух точках замкнутой электрической цепи (рис.4).

Схема включает в себя два источника тока: I1 и I2 (один из которых, например I2 имеет плавную регулировку), вольтметр, магазин сопротивлений и индикатор разбаланса. С помощью первого источника задают определенный потенциал φA в точке A. Далее, регулируя второй источник, доводят потенциал в точке B до величины φB=φA . Момент равенства потенциала контролируется индикатором разбаланса (ИР). По достижении этого условия ток в плечах AB и CD отсутствует и при этом на вольтметре фиксируется падение напряжения на измеряемом Rx элементе цепи. Вращая курбели магазина сопротивлений (в исходном положении сопротивление магазина равно нулю), добиваются, чтобы показания вольтметра удвоились. Величина сопротивления, измеренная по данному методу:
R_M=R_1 left[ 1+-{I_r over I_1}left ( 1+ R_r over R_2 right ) right ]	(3)

Где RM – величина сопротивления, набранная на курбелях магазина. Как видно из выражения (3), погрешность измерения R1 определяется членом %gamma_n=+-{I_r over I_1}left ( 1+ R_r over R_2 right )
Оценим реальную величину этой погрешности при использовании в качестве индикатора разбаланса зеркального гальванометра типа М195/2 с Ir=10-8 A/дел и Rr=50 Ом. Положим, что рабочий ток через ТР будет I1=20мА. В этом случае погрешность %gamma_n=+-{1 cdot 10^-8 over {2 cdot 10^-3}}left ( 1+ 50 over 400 right ) approx+-0,0005"%"

Как видно, методическая погрешность мала и, следовательно, основное влияние на погрешность будет оказывать временная нестабильность источников тока, которая имеющимися средствами может быть обеспечена в пределах 0,01-0,001% в час.

Для экспериментальной оценки указанных методов были сформированы 4 мостовых схемы с номиналами сопротивлений: две по 100 и две по 400 Ом; при этом сопротивления плеч были известны с точностью до 0,01%. Два моста были составлены из эталонных сопротивлений Р331, а два других из фольговых ТР, которые наклеивались на металлический упругий элемент.
При проведении измерений особое внимание уделялось задачам метрологического обеспечения, поэтому в экспериментах использовались измерительные средства и аппаратура, позволявшие проводить измерения с максимально возможной точностью.
Анализ полученных результатов показал, что погрешность измерения с использованием УПТ достигала 1-4%, с преобразованием 4-х полюсника — не превышала 0,1% и только в последнем методе была не менее 0,025%, что соответствует и аппаратурной погрешности эксперимента.

Литература.

1. Базжин Ю.М., Цывин А.А., Моторыгина Т.А. Мостовые монолитные тензорезистивные структуры. - «Приборы и методы измерения механических величин. Серия ТС-7». М.: ЦНИИТЭИ приборостроения 1974 вып.1.
2. Базжин Ю.М., Цывин А.А. Состояние полупроводниковой электротензометрии и перспективы ее развития. - «Приборы и системы управления», 1976, №1.
3. Нуров Ю.Л., Пиорунский А.Н. и др. Устройство для измерения сопротивлений резисторов, образующих замкнутую цепь. Авт. Свид. № 308387. - «Бюллетень изобретений» 1971, №21.
4. Prochnow Horst.- “Radio-Fersnchen-Electronic”, 1971, №1.
5. Сквайрс Дж. Практическая физика. М.: Мир, 1971.